Bezpečnostní systém odběru kapilární krve

pro in vitro diagnostiké použití

Použití: Odběrové mikrozkumavky MiniCollect®, lancety, odběrové kapiláry a nálevky a transportní hnědé zkumavky pro vyšetření bilirubinu jsou určeny k používání společně jako systém odběru kapilární krve. Mikrozkumavky MiniCollect® jsou určeny pro odběr, transport a laboratorní zpracování kapilární krve od novorozenců, dětí, geriatrických, onkologických a diabetických pacientů, pacientů v kritickém stavu a nemocných s poruchou srážlivosti krve.

Popis: Odběrové mikrozkumavky MiniCollect® jsou plastové s vyznačeným objemem odebrané krve pro dosažení správné koncentrace chemických aditiv ve vzorku. Jsou uzavřeny pomocí barevně rozlišených samosvorných perforovaných uzávěrů. Barevné kódování je uvedeno v příloze č. 1. Mikrozkumavky  a všechny komponenty systému odběru kapilární krve MiniCollect® včetně koncentrace chemických aditiv a jejich poměru k odebrané krvi splňují požadavky a doporučení mezinárodníhpo standardu Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI, původně NCCLS) viz. reference. Výběr příslušné mikrozkumavky s odpovídajícím aditivem je dán metodou, která bude pro příslušnou laboratorní analýzu zvolena. Tato specifikace vychází z doporučení výrobce reagenčního kitu a výrobce analyzátoru, na kterém bude vyšetření prováděno.

Odběrové mikrozkumavky MiniCollect®  bez chemických aditiv

Odběrové mikrozkumavky MiniCollect®  pro koagulační vyšetření

Obsahují pufrovaný roztok citrátu sodného, jehož koncentrace je buď 0,109 mol/l (3,2%) nebo 0,129 mol/l (3,8%). Výběr koncentrace záleží na rozhodnutí hematologické laboratoře.

Upozornění: Odběrové mikrozkumavky MiniCollect® jsou vhodné pouze  pro koagulační vyšetření z venózní krve. V případě použití  kapilární krve mohou být výsledky ovlivněny kontaminací tkáňovým mokem, uvolněným při nadměrném tlaku na místo vpichu při odběru.

Odběrové mikrozkumavky MiniCollect® pro přípravu séra

Vnitřní stěny všech odběrových mikrozkumavek MiniCollect® pro přípravu séra jsou preparovány mikronizovanými silikátovými částicemi, které aktivují hemokoagulační proces, pokud je obsah zkumavky opatrně promíchán.

Odběrové mikrozkumavky  MiniCollect® jsou používány pro rutinní vyšetření v klinické biochemii a serologii.

Odběrové mikrozkumavky MiniCollect® pro přípravu séra se separačním gelem

Odběrové mikrozkumavky  MiniCollect® pro přípravu séra s gelem obsahují na dně chemicky a biologicky inertní separační gel. Hodnota specifické hustoty gelu je nastavena přesně mezi krevní sraženinu a sérum. Separační gel se během centrifugace posune do prostoru mezi povrch krevní sraženiny a sérum, kde vytvoří stabilní barieru, která separuje sérum od vysráženého fibrinu a krevních buněk. Sérum může být v analyzátoru aspirační jehlou odebíráno  přímo z této zkumavky a odpadá nutnost použití sekundární nádobky. Tato bariéra umožňuje prodloužení stability parametrů v primární zkumavce při dodržení podmínek pro uchovávání séra minimálně 48 hodin, u většiny analytů podstatně déle.

Upozornění: Odběrové mikrozkumavky  MiniCollect® pro přípravu séra se separačním gelem nejsou doporučovány pro stanovení terapeutických lékových hladin a PCR vyšetření v transfuziologii.

Odběrové mikrozkumavky MiniCollect® pro přípravu plazmy s heparinem

Vnitřní stěny těchto mikrozkumavek jsou preparovány heparinátem lithným. Heparin jako antikoagulační činidlo aktivuje antitrombiny, čímž blokuje koagulační kaskádu, takže nevznikne krevní sraženina a sérum, ale plná nesrážlivá krev, resp. po centrifugaci plazma.

Odběrové mikrozkumavky  MiniCollect® s heparinem jsou používány pro rutinní vyšetření v klinické biochemii a imunologii.

Odběrové mikrozkumavky MiniCollect® pro přípravu plazmy s heparinem a separačním gelem

Odběrové mikrozkumavky  MiniCollect® pro přípravu plazmy s heparinem a gelem obsahují na dně separační gel. Hodnota specifické hustoty gelu je nastavena přesně mezi hladinu krevních buněk a plazmu. Separační gel se během centrifugace posune do prostoru mezi hladinu krevních buněk a plazmu, kde vytvoří stabilní bariéru. Plazma může být v analyzátoru odebírána přímo z této zkumavky a odpadá nutnost použití sekundární nádobky. Tato bariéra umožňuje prodloužení stability vyšetřovaných parametrů v primární zkumavce při dodržení podmínek pro uchovávání plazmy minimálně 48 hodin, u většiny analytů podstatně déle.

Odběrové mikrozkumavky  MiniCollect® s heparinem jsou používány pro pro rutinní vyšetření v klinické biochemii a imunologii.

Upozornění: Odběrové mikrozkumavky  MiniCollect® pro přípravu plazmy  s heparinátem lithným a separačním gelem nejsou doporučovány pro stanovení terapeutických lékových hladin, vyšetření v krevní bance (PCR) a stanovení lithia.

Odběrové mikrozkumavky MiniCollect® pro hematologii s EDTA

Vnitřní stěny jsou preparovány buď  K3EDTA v pevné formě nebo K2EDTA ve formě kapalné. EDTA jako antikoagulační činidlo vyváže vápenaté ionty a tím blokuje koagulační kaskádu. Tyto zkumavky mohou být vzhledem k perforovanému samosvornému uzávěru použity přímo v automatických hematologických analyzátorech bez nutnosti jejich otevírání.

Odběrové mikrozkumavky MiniCollect® pro stanovení glykémie

Odběrové mikrozkumavky  MiniCollect® obsahují na vnitřních stěnách oxalát draselný jako antikoagulační činidlo a fluorid sodný jako stabilizátor – inhibitor glykolýzy. Tyto mikrozkumavky jsou vhodné pro vyšetření glykémie a laktátu.

Pořadí mikrozkumavek při odběru kapilární krve, určených pro jednotlivé typy vyšetření podle standardu H3-A6 CLSI:

EDTA

Glukóza

Heparin

Sérum

Bez chemických aditiv

Postup při odběru:

viz Instrukce pro odběr kapilární krve – MiniCollect®

Promíchání vzorku: vzhledem k malému objemu odebírané krve je mimořádně důležité správné promíchání vzorku s chemickými aditivy jemným protřepáním mikrozkumavky.

Bezpečnostní perforované samosvorné uzávěry MiniCollect®

Odběrové mikrozkumavky  MiniCollect® jsou vybaveny unikátními bezpečnostními uzávěry, které není nutné odstraňovat při odběru ani při centrifugami a následném laboratorním zpracování. Tento typ uzávěru dokonale zabraňuje vzniku infekčních aerosolů, odpařování vzorku, jeho kontaminaci nebo vylití. Uzávěry jsou barevně kódovány v souladu s mezinárodně platnými normami a doporučeními a odpovídají barevnému kódování zkumavek pro odběr venózní krve.

OBJEM MIKROZKUMAVEK MiniCollect®

Objem mikrozkumavek MiniCollect® uvedený v příloze č. 1 představuje nominální objem, tj. odebranou krev včetně chemického aditiva.

Upozornění: Separační gel je chemicky inertní a proto není podle legislativy EU považován za chemické aditivum.

CENTRIFUGACE MIKROZKUMAVEK MiniCollect®

Odběrové mikrozkumavky MiniCollect® by měly být centrifugovány nejlépe při 3 000g s rozmezím od 1 600g do 5 000g po dobu 10 minut v chlazené centrifuze, při teplotě 15 – 24 °C. Vyšší teplota může negativně ovlivnit fyzikální vlastnosti separačního gelu. V této době není započítána doba rozběhu a brždění centrifugy. Mikrozkumavky obsahující separační gel by měly být centrifugovány nejpozději do 2 hodin po odběru. Prodloužená doba, ve které je sérum nebo plazma v kontaktu s krevními buňkami, může vést k chybným laboratorním výsledkům. Mikrozkumavky se separačním gelem by neměly být opakovaně centrifugovány, neboť může dojít k uvolnění gelových částic do séra nebo plazmy.

Mikrozkumavky MiniCollect® pro přípravu séra by měly být centrifugovány nejdříve po 30 minutách po odběru a promíchaní s aktivátorem srážení. Po tuto dobu by měly mikrozkumavky stát ve vertikální poloze ve stojánku, ve kterém jsou dodávámy.

Vnější rozměry odběrových mikrozkumavek MiniCollect® umožnují centrifugaci ve všech centrifugách vyrobených v souladu s normami EU, které nesou značku CE.

ROZMĚRY MIKROZKUMAVEK MiniCollect®

Průměr:		 11 mm

Výška:		 40 mm

ROZMĚRY TRANSPORTNÍCH HNĚDÝCH ZKUMAVEK PRO VYŠETŘENÍ BILIRUBINU

Průměr:              13 mm

Výška:		 75 mm

Podmínky pro skladování

Odběrové mikrozkumavky MiniCollect®

- je nutné skladovat při teplotě 4°C – 25°C

- by neměly být vystaveny přímému slunečnímu svitu

- by neměly být skladovány v blízkosti tepelných zdrojů

- by neměly být transportovány při teplotách nad 40°C

- by neměly být vystaveny teplotám pod 0°C. Pokud se tak přesto stane, měly by být tyto  mikrozkumavky

následně před použitím uchovávány po dobu 1 – 2 dnů při laboratorní teplotě.

BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÉ PODMÍNKY POUŽITÍ ODBĚROVÉHO SYSTÉMU MiniCollect®

Všechny komponenty systému pro odběr kapilární krve MiniCollect® jsou určeny pro jednorázové použití. Odběrový personál musí být při odběru vybaven jednorázovými rukavicemi, vpich musí být proveden výhradně bezpečnostní lancetou se systémem automatického zasouvání kontaminovaného hrotu a všechen použitý materiál musí být bezodkladně umístěn do odpadních kontejnerů.

Reference a mezinárodní normy a standardy:

ISO / EN / ANSI/AAMI Standards

ISO 6710 “Single-use containers for venous blood specimen collection”

EN 14820:2004 “Single-use containers for human venous blood specimen collection”

ANSI/AAMI/ISO 11137 ”Sterilisation of health care products – Requirements for validation and routine control – Radiation sterilisation”

EN 552 ”Sterilisation of medical devices – Validation and routine control of sterilisation by irradiation”

Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)

H3-A6 Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture; Approved Standard-6th Ed.

H4-A5 Procedures and Devices for the Collection of Diagnostic Capillary Blood Specimens; Approved Standard-5th Ed.

H21-A4 Collection, Transport, and Processing of Blood Specimens for Coagulation Testing and General Performance of Coagulation Assays; Approved Guideline-4th Ed.

H20-A Reference Leukocyte Differential Count (Proportional) and Evaluation of Instrumental Methods; Approved Standard.

H26-A Performance Goals for the Internal Quality Control of Multichannel Hematology Analyzers; Approved Standard.

Greiner Bio-One GmbH, 4550 Kremsmünster, Rakousko

www.gbo.com

Příloha č. 1

Greiner Bio-One GmbH, 4550 Kremsmünster, Rakousko

www.gbo.com

BAREVNÉ ROZLIŠENÍ UZÁVĚRŮ ODBĚROVÝCH MIKROZKUMAVEK MiniCollect® DLE EN 14820

| Popis odběrové mikrozkumavky | Barva uzávěru | Objem |
| --- | --- | --- |
| Bez chemických aditiv | Bílá |  |
| Pro koagulační vyšetření Citrát sodný 3,2% Citrát sodný 3,2% Citrát sodný 3,8% | Světle modrá Světle modrá Světle modrá | 0,5 ml 1,0 ml 1,0 ml |
| Pro přípravu séra S aktivátorem srážení S aktivátorem srážení S aktivátorem srážení a gelem S aktivátorem srážení a gelem | Červená Červená Červená Červená | 0,5 ml 1,0 ml 0,5 ml 0,8 ml |
| Pro přípravu plazmy s heparinem Heparinát lithný Heparinát lithný Heparinát lithný a gel | Zelená Zelená Zelená | 0,5 ml 1,0 ml 0,8 ml |
| Pro krevní obraz a diferenciál s EDTA K3EDTA K3EDTA K3EDTA K2EDTA | Fialová Fialová Fialová Fialová | 0,25 ml 0,5 ml 1,0 ml 0,5 ml |
| Pro stanovení glykémie Oxalát draselný a fluorid sodný Oxalát draselný a fluorid sodný | Šedá Šedá | 0,25 ml 0,5 ml |

BAREVNÉ ROZLIŠENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MIKROZKUMAVKY MiniCollect®

| Popis | Barva | Chemické aditivum | Objem |
| --- | --- | --- | --- |
| Odběrová nálevka | Bílá | Bez aditiva, univerzální |  |
| Pro přípravu séra Odběrová kapilára Odběrová kapilára | Červená Červená | Bez aditiva Bez aditiva | 80 µl 250 µl |
| Pro přípravu plazmy s heparinem Odběrová kapilára Odběrová kapilára | Zelená Zelená | Heparinát lithný Heparinát lithný | 80 µl 250 µl |
| Pro krevní obraz a diferenciál s EDTA Odběrová kapilára Odběrová kapilára | Fialová Fialová | EDTA EDTA | 80 µl 250 µl |
| Pro stanovení glykémie Odběrová kapilára Odběrová kapilára | Šedá Šedá | Fluorid sodný Fluorid sodný | 80 µl 250 µl |

Greiner Bio-One GmbH, 4550 Kremsmünster, Rakousko

www.gbo.com

- Seznam mezinárodních symbolů platných v EU používaných na etiketách komponent bezpečnostního odběrového systému KAPILÁRNÍ KRVE MiniCollect®

| Symbol | Význam | Symbol | Význam |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Výrobek certifikován dle standardů ISO 9001, EN ISO 13485, EN ISO 14971, EN 552 a EN 980 dle dodatku III směrnice 98/79/EC Evropského parlamentu a rady ES z 27.10.1998 pro zdrav. prostředky – CE prohlášení o shodě | IVD | Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro |
|  | Informace uvedeny v průvodní dokumentaci nebo na uvedené webové stránce |  | Exspirace do posledního dne uvedeného měsíce |
|  | Instrukce uvedeny v průvodní dokumentaci nebo na uvedené webové stránce |  | Výrobce |
| REF | Katalogové číslo |  | Recyklovatelný materiál |
| LOT | Číslo šarže |  | Likvidaci provést v souladu s lokálními předpisy |
|  | Teplotní omezení – rozmezí teplot pro skladování |  | Sterilní výrobek. Sterilizace provedena radioaktivním zářením |
|  | Výrobek pro jednorázové použití |  | Sterilní výrobek. Sterilizace provedena ethylenoxidem. |

Uvedené symboly jsou v zemích EU platné podle následujících předpisů a norem:

CEN/TC 257/WG2  EN 980:2003

“Graphical symbols for use in the labelling of MDs” (Harmonised: Ref. OJEC C83/2 Apr 04)

ISO/TC 210/WG3  ISO 15223:2000

“Symbols to be used with Medical Devices labels, labelling and information to be supplied”

1st amendment AM1:2002 and 2nd amendment AM2:2003

ISO 3864 “Graphical Symbols – Safety colours and safety signs”

IEC 60417 & IEC / TR 60878  “Graphical symbols for use on equipment”

DIALAB spol. s r.o., nám. Osvoboditelů 1, 153 00 Praha 5 – Radotín

Tel./Fax: 257 910 255, 257 910 260, GSM: +420 602 616 477, stajner@dialab.cz, www.dialab.cz